Технологическая карта № 1

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь расхода Promass F300 8F3B1H

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. ПР должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. - Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. - Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. - Проверить наличие и целостность поверительных и контрольных пломб (клейм). - Проверить по свидетельству о поверке коэффициент преобразования в ИВК и в МПР* (* при наличии возможности). - Провести анализ отказов за прошедший месяц, наличие сообщений в трансмиттере МПР - Провести КМХ МПР по ТПУ. - По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ»; «Протокол КМХ» | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Провести работы в объеме ТО-1, ТО-2.(за исключением КМХ) - Проверить смещение нулевой точки, в случае необходимости провести промывку внутренней полости МПР с помощью растворителя Нефрас, (контроль за монтажом на место эксплуатации в случае его демонтажа) и повторная проверка нулевой точки ( в случае необходимости коррекция нулевой точки). - Измерение сопротивления изоляции контрольного и питающего кабеля. - Подготовка к поверке. - Проведение поверки по МИ 3151-2008. - Ввод коэффициента(ов) в зависимости от реализации градуировочной характеристики на СИКН - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж ПР осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 2

технического (метрологического) обслуживания

Расходомер ультразвуковой FLUXUS

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. - Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. - Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. - Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. - Проверить условия потока, характеризующих рабочее состояние УЗР. В случае не допустимых отклонений (высокая аэрация и т.д.), принять меры к выявлению причин и восстановлению рабочего состояния УЗР. - Провести анализ отказов за прошедший месяц. - По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объёме ТО-1, ТО-2 - Отключение контрольного кабеля и заземления. - Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. - Снятие УЗР в комплекте с датчиками на поверку. - Подготовка и отправка прибора на поверку. - Транспортировка после проведения госповерки. - Подключение контрольного кабеля и заземления. - Проверка работы работоспособности. - Проверка герметичности кабельного ввода. - Установка контрольной пломбы. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж СИ находящихся под давлением и соприкасающихся с рабочей средой осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 3

технического (метрологического) обслуживания

Расходомер-счетчик ультразвуковые OPTISONIC 3400 C-Ex

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. ПР должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. - Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. - Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. - Проверить наличие и целостность контрольных пломб (клейм). - Провести анализ отказов за прошедший месяц. - По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 - Отсоединение контрольного кабеля, измерение сопротивления изоляции кабеля. - Контроль за демонтажем ПР. - Разборка, мойка, замена дефектных деталей. - Подготовка и отправка прибора на поверку. - Транспортировка после проведения госповерки. - Контроль за монтажом ПР, подключение кабеля, проверка герметичности кабельного ввода. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж ПР осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 4

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь давления  2051TG, SITRANS P310

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. - Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. - Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. - Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. - Провести анализ отказов за прошедший месяц - По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 - Отключение контрольного кабеля и заземления. - Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. - Снятие СИ на поверку, установка на его место СИ с обменного фонда - Подготовка и отправка прибора на поверку. - Транспортировка после проведения госповерки. - Подключение контрольного кабеля и заземления (нанести на заземление консистентную смазку). - Проверка герметичности кабельного ввода - Проверка значения выходного сигнала. - Сличение показаний с манометром. - Установка контрольной пломбы. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Примечание: демонтаж, монтаж преобразователя давления, чистку импульсных трубок осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 5

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь давления для измерения разности давлений  2051CD

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. - Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. - Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. - Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. - Провести анализ отказов за прошедший месяц - По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 - Отключение контрольного кабеля и заземления. - Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. - Снятие СИ на поверку, установка на его место СИ с обменного фонда - Подготовка и отправка прибора на поверку. - Транспортировка после проведения госповерки. - Подключение контрольного кабеля и заземления (нанести на заземление консистентную смазку). - Проверка герметичности кабельного ввода - Проверка состояния манифольдного узла - Проверка значения выходного сигнала. - Сличение показаний с манометром. - Установка контрольной пломбы. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Примечание: демонтаж, монтаж преобразователя давления, чистку импульсных трубок осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 6

технического (метрологического) обслуживания

Манометр ТМ5, МП, ДМ5010Сг0ЕхУ2

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Анализ журнала регистрации показателей средств измерений СИКН и ТПУ. - Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, чистка от пыли и грязи. - Проверка герметичности резьбовых соединений, срока поверки. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 2. Демонтаж, промывка моющими средствами и протирка, упаковка в специальные тары и транспортировка в лабораторию. 3. Подготовка к поверке и проведение поверки. 4. Транспортировка и установка на место эксплуатации. 5. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 7

технического (метрологического) обслуживания

Датчик температуры 644Н, Метран-276

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. - Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. - Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. - Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. - Провести анализ отказов за прошедший месяц - По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2. - Отключение контрольного кабеля и заземления. - Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля с внесением в протокол. - Снятие СИ и установка взамен СИ из обменного фонда (при наличии). - Подготовка и отправка СИ на поверку. - Транспортировка после проведения госповерки. - Проверка уровня масла в термокармане. - Подключение заземления и контрольного кабеля. - Проверка герметичности кабельного ввода. - Нанести на заземление консистентную смазку. - Проверка значения выходного сигнала. - Сличение показаний со стеклянным термометром. - Установка контрольной пломбы. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Технологическая карта № 8

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь плотности и расхода CDM100P

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Анализ журнала КМХ плотности. На основании результата анализа, при необходимости произвести промывку. - Проверка по свидетельству о поверке заданных значений коэффициентов в ИВК и АРМ оператора, и уставок сигнализации согласно МВИ. - Проверка целостности пломб и читаемости шильдиков. - Проверка соединений и смазки на заземлителе. - Проверка герметичности соединений. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИП и А Слесарь по КИПиА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2. - Подготовка к поверке - Проведение госповерки плотномера согласно действующим методикам в присутствии поверителя. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИП и А. Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж преобразователя плотности осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 9

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь плотности и вязкости «FVM Emerson»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Анализ журнала регистрации показаний средств измерений СИКН. - Проверка по свидетельству о поверке значений коэффициентов и согласно МВИ уставок сигнализации. - Внешний осмотр. - Проверка целостности пломб и герметичности кабельных вводов. - Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений, надежности крепления крышек. - Проверка чистоты внешних поверхностей. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Электрические измерения. Проверка напряжения питания ВА. - Ревизия контактных соединений: -проверка целостности разъемов и клеммников, -восстановление маркировок (при необходимости). - Промывка (при необходимости). - Проверка работоспособности. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА |

| 3 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Отсоединение контрольного кабеля, измерение сопротивления изоляции кабеля. - Отсоединение разъемов от ВА, демонтаж ВА. - Контроль за демонтажем первичного преобразователя вискозиметра. - Транспортировка к месту поверки. - Транспортировка на СИКН после проведения поверки, - Монтаж: - контроль за монтажом вискозиметра, - проверка соответствия коэффициентов указанным в протоколе поверки вискозиметра, - проверка работоспособности. 8. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: демонтаж, монтаж первичного преобразователя осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 10

технического (метрологического) обслуживания

Влагомер поточный «Влагомер УДВН-1пм»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Анализ журнала регистрации показаний средств измерений СИКН. Анализ архива журнала событий. - Проверка уставок сигнализации. - Внешний осмотр: - проверка целостности пломб и надежности кабельных соединений; - проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений; - проверка чистоты внешних поверхностей. 4. Проведение сравнения показаний влагомера ( совместно с представителями сдающей и принимающей стороны согласно графику КМХ), при необходимости выполнить промывку первичного преобразователя. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Электрические измерения. Проверка напряжения питания ВА. - Тестовая проверка ВА. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

| 3 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Отсоединение контрольного кабеля, измерение сопротивления изоляции кабеля, отсоединение разъемов от ВА, демонтаж ВА. - Контроль за демонтажем первичного преобразователя влагомера. - Мойка влагомера. - Транспортировка к месту поверки. - Транспортировка на СИКН после поверки, контроль за монтажом первичного преобразователя влагомера, монтаж ВА, подключение кабеля и разъемов, проверка коэффициентов введенных в ВА на соответствие значениям из протокола поверки, проверка работоспособности, сличение показаний влагомера с показаниями ХАЛ (совместно с заказчиком). - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: демонтаж, монтаж первичного преобразователя влагомера осуществляет «Заказчик»

Технологическая карта № 11

технического (метрологического) обслуживания

Уровнемер микроволновой Sitrans LG250

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. - Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. - Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. - Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. - Провести анализ отказов за прошедший месяц: - Обработка сообщений об ошибках через настроечное устройство - Проверка выходного сигнала - Обработка ошибок измерения - По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 - Отключение контрольного кабеля и заземления. - Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. - Снятие СИ на поверку, установка на его место СИ с обменного фонда - Подготовка и отправка прибора на поверку. - Транспортировка после проведения госповерки. - Подключение контрольного кабеля и заземления (нанести на заземление консистентную смазку). - Проверка герметичности кабельного ввода - Сличение показаний с рулеткой. - Установка контрольной пломбы. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Примечание: демонтаж, монтаж уровнемера, чистку измерительной части осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 12

технического (метрологического) обслуживания

Измерительно-вычислительный комплекс «ИМЦ-07»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Анализ журнала событий. - Внешний осмотр. - Проверка целостности заземления шкафов, наличия и целостности пломб. - Проверка чистоты поверхностей. - Проверка соответствия времени в ИВК действительному. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Проверка напряжение питания внутри шкафа. - Проверка контролируемых параметров и проверка пределов сигнализации. - Проверка соответствия коэффициентов СИ СоП. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Проверка целостности разъемов и клеммников, наличие маркировки разъемов, наконечников проводов, клеммников, затяжка крепежных соединений. - Ревизия и наладка искробезопасных блоков, реле управления, внутренних блоков питания, предварительных усилителей. - Ревизия, наладка и подготовка к поверке измерительно-вычислительного комплекса. - Проведение поверки ИВК - Ревизия электрических соединений после проведения операций поверки - Проверка соответствия коэффициентов СИ СоП. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 13

технического (метрологического) обслуживания

АРМ оператора «Форвард»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Резервное сохранение информации (с возможностью последующего восстановления), профилактический осмотр и удаление загрязнений, профилактическая проверка программ и данных на вирусное заражение, тестирование компьютера, анализ журнала событий ОС, оптимизация реестра, профилактический осмотр и удаление загрязнений, чистка фильтра вентилятора. - Проверка достоверности отображаемых на АРМ показаний с действительными значениями. Анализ журнала событий на наличие потери связи с ИВК и ПЛК. - Проверка соответствия времени с временем ИВК - Чистка и протяжка разъемов. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 - Сканирование системных дисков на предмет выявления ошибок в файловой системе. - Дефрагментация НЖМД - Сухая уборка системных блоков - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА |

Технологическая карта № 14

технического (метрологического) обслуживания

шкаф ИВК, ПЛК, ВА, СУ, ИБП

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания, наличия напряжения питания на вторичных блоках, состояния монтажных проводов и внутришкафных соединений. - Проверка отображения информации на ВА СИ. - Проверка наличия маркировок, надписей внутри шкафа. - Проверка освещения внутри шкафа. - Оформление работ и заполнение документации по ТО. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Обслуживание контактных соединений. - Ревизия, чистка плат. - Подтяжка соединений. - Отчистка от пыли. - Проверка целостности предохранителей, при необходимости замена. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Обслуживание контактных соединений. - Ревизия автоматических выключателей. - Проверка целостности предохранителей, при необходимости замена. - Восстановление маркировки на проводах и кабелях. - Оформление работ и заполнение документации по ТО. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 15

технического (метрологического) обслуживания

Трубопоршневая поверочная установка OGSB

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Внешний осмотр технологического оборудования. - Проверка целостности защитного заземления оборудования, клеммных коробок, механизмов. - Проверка наличия и исправности КИП ПУ. - Проверка целостности приборов, детекторов, крышек клеммных коробок. - Проверка целостности контрольных и поверитеьных пломб. - Внешний осмотр кабельных линий. - Проверка состояния кабельных вводов в клеммных коробках. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | - Контроль за наполнением нефтью ТПУ. - Проверка герметичности запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений. - Контроль работы четырехходового крана ТПУ, герметичности крана, работоспособности электропривода крана. - Оформление документации по техническому обслуживанию. |  |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Техническое руководство и участие при вскрытии крышки приемной камеры. - Извлечение шарового поршня из приемной камеры. - Профилактический осмотр и контроль геометрических размеров шарового поршня. В случае необходимости – приведение размеров поршня в соответствие или замена на подготовленный резервный шаровой поршень. - Проверка срабатывания концевых выключателей хода крана и настройка величины крутящего момента. - Проверка наличия смазки в редукторе 4-х ходового крана - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ТО-3 1 раз в год (поверка 1раз в 2 года) | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Ревизия детекторов и контроль их геометрических размеров. - Подготовка ТПУ к поверке согласно действующим методическим указаниям. - Комплексная проверка работоспособности ТПУ. - Установка необходимого расхода через ТПУ. - Прогрев ТПУ потоком нефти до стабилизации температуры. - Проверка механизма запуска шара в режиме местного управления. - Проверка работоспособности ТПУ в автоматическом режиме. - Предъявление на поверку ТПУ. - Проведение поверки согласно действующим методическим указаниям. - Подготовка к опломбированию ТПУ (шпилек фланцевых соединений калиброванного участка, крышек корпуса детекторов). - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: работы по техническому обслуживанию ТПУ выполняются службами «Заказчика» и «Подрядчика» в соответствии с разграничением по МИ 3081-2007

Технологическая карта № 16

технического (метрологического) обслуживания

Газоанализатор Gastron мод.GIR-3000

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя, номы времени на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Проверка журнала событий - Проверка показаний с датчика газоанализатора. - Проверка надежности крепления, наличия маркировки и состояния герметичности кабельных вводов на датчике газоанализаторе проверка целостности заземления, отсутствия механических повреждений, - Проверка работоспособности датчика загазованности при контакте с газовой средой (1 раз в квартал, предварительно замаскировав аварии по загазованности). - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Поверка в лаборатории, либо по месту установки в присутствии поверителя. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 17

технического (метрологического) обслуживания

Автоматический пробоотборник «Вира 1»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ |  | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Проверка целостности корпуса пробоотборника и ёмкости пробы, проверка крепления механических соединений, заземления, - Работоспособности пробоотборника, автоматического включения пробоотборника по сигналу «начать отбор», переключения с первого на второй пробоотборник. - Проверка герметичности фланцевых и трубных соединений. - Оформление документации по техническому обслуживанию. |  | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Демонтаж, разборка, промывка деталей узлов, проверка целостности уплотнительных колец и манжет. - Сборка, установка пробоотборника. - Проверка правильности монтажа. - Стравливание воздуха из системы. - Включение питания ВА. - Проверка работоспособности пробоотборника. - Замер дозы впрыска. - Оформление документации по техническому обслуживанию. |  | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год |  | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Проверка сопротивления обмотки соленоида. - Ревизия и при необходимости замена уплотнителей. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 18

технического (метрологического) обслуживания

Источник бесперебойного питания

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Внешний осмотр: проверка чистоты внешних поверхностей, состояния внешних соединений, отсутствия механических повреждений и дефектов. - Анализ журнала событий в блоке управления, контроль входных/выходных параметров, режим работы ИБП. - Удаление пыли и грязи. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Проверка длительности работы оборудования от аккумуляторных батарей (полный разряд по согласованию с заказчиком во время плановой остановки СИКН). - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Измерение сопротивления изоляции корпуса ИБП. - Проверка времени разряда аккумулятора под нагрузкой. - Ревизия, замена, (в случае необходимости), аккумуляторных батарей. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 19

технического (метрологического) обслуживания

Кабельные линии

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Осмотр трассы, устранение повреждений, восстановление нарушенной маркировки, проверка состояния кабельных вводов: на клеммных коробках, датчиках, ВА. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ предусмотренных в ТО-1, ТО-2. - Измерение сопротивления изоляции кабелей. - Подтяжка хомутов, бандажей, креплений, заземлителей кабельных коробов. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 20

технического (метрологического) обслуживания

Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Внешний осмотр. - Проверка надежности крепления кабелей, состояния разъемных соединений, заземления, состояния герметизации кабельных вводов, читаемости маркировки проводов и кабелей в клеммных коробках. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ, предусмотренных в ТО-1, ТО-2. - Частичная разборка, проверка отсутствия механических повреждений, покрытие болтов заземления консистентной смазкой, восстановление маркировки проводов и кабелей, подключение и проверка работоспособности. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 21

технического (метрологического) обслуживания

Электропривод управления задвижкой, SAREX 07.2, SAEX 14.2, SQEX 10.2

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Анализ архива журнала событий (отказы при открытии и закрытии эл. задвижек). - Осмотр кабельных вводов и заземления. - Проверка герметичности соединений. - Проверка открытия и закрытия эл. задвижки в ручном и дистанционном режиме управления (при плановых остановках) - Проверка и при необходимости корректировка настроечных параметров (концевых выключателей, величины крутящего момента). - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Работы в соответствии с ТО-1, ТО-2. - Ревизия, чистка клеммных соединений, разъемов электронных плат. - Проверка и настройка концевых выключателей и регулятора момента. - Проверка соответствия индикации положения электропривода и состояния «Открыто», «Закрыто». - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Ревизия непосредственно электродвигателя, силовой части электрических цепей и редуктора осуществляет электромеханический персонал владельца СИКН.

Технологическая карта № 22

технического (метрологического) обслуживания

Система управления модульная B&R X20

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Проверка целостности заземления шкафа. - Проверка чистоты поверхностей. - Проверка индикаторов блока ЦП и модулей питания, ввода/ вывода. - Проверка состояния монтажных проводов, внутришкафных и межкафных соединений, целостности жгутов. - Проверка напряжений питания внутри шкафа. - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-2 3 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - Проверка состояния системы, исправность модулей. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год (поверка 1 раз в 2 года) | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Ревизия, наладка и подготовка к поверке измерительно-вычислительного комплекса. - Комплексная проверка работоспособности. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА |

Технологическая карта № 23

технического (метрологического) обслуживания

Сигнализатор уровня СУР-10

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Провести анализ отказов за прошедший период - Проверить соединения, надёжность крепления приборов; - Проверить наличие и целостность пломбы (клейма); - Проверить состояние надписей на шильдиках; - Проверить состояние кабельных линий, наличие маркировок, герметичность кабельных вводов; - Проверить состояние защитного заземления и наличие консистентной смазки на винтовых соединениях заземлителя; - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1 - В случае если устройство участвует в аварийных защитах произвести отключение аварийных защит (кроме цепей управления вентиляцией) на время проведения работ. - Провести проверку работоспособности - Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений. Очистить от пыли и загрязнений; - Проверить соединения, надёжность крепления приборов - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Комплексная проверка работоспособности. - Демонтировать прибор, разобрать, промыть, проверить состояние деталей в особенности вилки на наличие плотных загрязнений и коррозии, очистить при необходимости мягкой щеткой, собрать; - Произвести ревизию контактных соединений, прочистить разъёмы, контакты, клеммники; - Собрать и установить по месту эксплуатации; - Включить прибор; - Проверить результаты инициализационного теста самодиагностики прибора согласно руководству по эксплуатации (срабатывание СД индикаторов); - Проверить срабатывание на продукте по методу, изложенному в документации на сигнализатор - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 24

технического (метрологического) обслуживания

Барьеры искрозащиты серии K

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | - Провести внешний осмотр. Барьер должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений корпуса и дефектов, следов нагрева. - Проверить напряжение питания барьера. - Проверить маркировку на шильдиках(восстановить при отсутсвии). - По результатам ТО-1, ТО-2 заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | - Выполнение работ в объёме ТО-1. - Отключить напряжение питания подаваемое на ИББ, отсоединить все электрические провода. - Проверить состояния предохранителей, путем измерения сопротивления. Отклонением от нормальной работы считать сопротивление -> ∞. - Заменить детали из комплекта ЗИП (при необходимости). - Демонтировать и сдать ИББ на поверку. На время поверки, монтировать ИББ из ОФ. - Проверить наличие действующих свидетельств поверки на ИББ из ОФ. - Провести поверку ИББ в соответствии с МП. - После поверки монтировать ИББ на штатное место. - Проверить подаваемое напряжение питания на ИББ, а так же напряжение и ток в выходной цепи, на соответствие эл. параметрам указанных в ИЭ на ИББ. - По результатам ТО-3 заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ»; «Журнал снятия и установки контрольных пломб». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Технологическая карта № 25

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь магнитный поплавковый  ПМП-152

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | - Провести анализ отказов за прошедший период - Проверить соединения, надёжность крепления приборов; - Проверить наличие и целостность пломбы (клейма); - Проверить состояние надписей на шильдиках; - Проверить состояние защитного заземления и наличие консистентной смазки на винтовых соединениях заземлителя; - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | - Выполнение работ в объеме ТО-1. - В случае если устройство участвует в аварийных защитах произвести отключение аварийных защит (кроме цепей управления вентиляцией) на время проведения работ. - Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений. Очистить от пыли и загрязнений; - Провести проверку срабатывания сигнализатора по уровню; - Проверить состояние кабельных линий, наличие маркировок, герметичность кабельных вводов; - Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 - раз в год | - Выполнение работ в объеме ТО-2. - Комплексная проверка работоспособности. - Демонтировать прибор, разобрать, промыть, проверить состояние деталей в особенности чувствительного элемента на наличие плотных загрязнений и коррозии, очистить при необходимости мягкой щеткой, собрать; - Произвести ревизию контактных соединений, прочистить разъёмы, контакты, клеммники; - Собрать и установить по месту эксплуатации; - Включить прибор; - Проверить срабатывание по методу, изложенному в документации на устройство. - Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |