Технологическая карта № 1

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь расхода Promass F300 8F3B1H

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. ПР должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. Проверить наличие и целостность поверительных и контрольных пломб (клейм). Проверить по свидетельству о поверке коэффициент преобразования в ИВК и в МПР* (* при наличии возможности). Провести анализ отказов за прошедший месяц, наличие сообщений в трансмиттере МПР Провести КМХ МПР по ТПУ. По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ»; «Протокол КМХ» | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Провести работы в объеме ТО-1, ТО-2.(за исключением КМХ) Проверить смещение нулевой точки, в случае необходимости провести промывку внутренней полости МПР с помощью растворителя Нефрас, (контроль за монтажом на место эксплуатации в случае его демонтажа) и повторная проверка нулевой точки ( в случае необходимости коррекция нулевой точки). Измерение сопротивления изоляции контрольного и питающего кабеля. Подготовка к поверке. Проведение поверки по МИ 3151-2008. Ввод коэффициента(ов) в зависимости от реализации градуировочной характеристики на СИКН Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж ПР осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 2

технического (метрологического) обслуживания

Расходомер ультразвуковой FLUXUS

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. Проверить условия потока, характеризующих рабочее состояние УЗР. В случае не допустимых отклонений (высокая аэрация и т.д.), принять меры к выявлению причин и восстановлению рабочего состояния УЗР. Провести анализ отказов за прошедший месяц. По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объёме ТО-1, ТО-2 Отключение контрольного кабеля и заземления. Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. Снятие УЗР в комплекте с датчиками на поверку. Подготовка и отправка прибора на поверку. Транспортировка после проведения госповерки. Подключение контрольного кабеля и заземления. Проверка работы работоспособности. Проверка герметичности кабельного ввода. Установка контрольной пломбы. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж СИ находящихся под давлением и соприкасающихся с рабочей средой осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 3

технического (метрологического) обслуживания

Расходомер-счетчик ультразвуковые OPTISONIC 3400 C-Ex

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. ПР должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. Проверить наличие и целостность контрольных пломб (клейм). Провести анализ отказов за прошедший месяц. По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 Отсоединение контрольного кабеля, измерение сопротивления изоляции кабеля. Контроль за демонтажем ПР. Разборка, мойка, замена дефектных деталей. Подготовка и отправка прибора на поверку. Транспортировка после проведения госповерки. Контроль за монтажом ПР, подключение кабеля, проверка герметичности кабельного ввода. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж ПР осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 4

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь давления  2051TG, SITRANS P310

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. Провести анализ отказов за прошедший месяц По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 Отключение контрольного кабеля и заземления. Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. Снятие СИ на поверку, установка на его место СИ с обменного фонда Подготовка и отправка прибора на поверку. Транспортировка после проведения госповерки. Подключение контрольного кабеля и заземления (нанести на заземление консистентную смазку). Проверка герметичности кабельного ввода Проверка значения выходного сигнала. Сличение показаний с манометром. Установка контрольной пломбы. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Примечание: демонтаж, монтаж преобразователя давления, чистку импульсных трубок осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 5

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь давления для измерения разности давлений  2051CD

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. Провести анализ отказов за прошедший месяц По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 Отключение контрольного кабеля и заземления. Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. Снятие СИ на поверку, установка на его место СИ с обменного фонда Подготовка и отправка прибора на поверку. Транспортировка после проведения госповерки. Подключение контрольного кабеля и заземления (нанести на заземление консистентную смазку). Проверка герметичности кабельного ввода Проверка состояния манифольдного узла Проверка значения выходного сигнала. Сличение показаний с манометром. Установка контрольной пломбы. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Примечание: демонтаж, монтаж преобразователя давления, чистку импульсных трубок осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 6

технического (метрологического) обслуживания

Манометр ТМ5, МП, ДМ5010Сг0ЕхУ2

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Анализ журнала регистрации показателей средств измерений СИКН и ТПУ. Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, чистка от пыли и грязи. Проверка герметичности резьбовых соединений, срока поверки. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 2. Демонтаж, промывка моющими средствами и протирка, упаковка в специальные тары и транспортировка в лабораторию. 3. Подготовка к поверке и проведение поверки. 4. Транспортировка и установка на место эксплуатации. 5. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 7

технического (метрологического) обслуживания

Датчик температуры 644Н, Метран-276

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. Провести анализ отказов за прошедший месяц По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2. Отключение контрольного кабеля и заземления. Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля с внесением в протокол. Снятие СИ и установка взамен СИ из обменного фонда (при наличии). Подготовка и отправка СИ на поверку. Транспортировка после проведения госповерки. Проверка уровня масла в термокармане. Подключение заземления и контрольного кабеля. Проверка герметичности кабельного ввода. Нанести на заземление консистентную смазку. Проверка значения выходного сигнала. Сличение показаний со стеклянным термометром. Установка контрольной пломбы. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Технологическая карта № 8

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь плотности и расхода CDM100P

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Анализ журнала КМХ плотности. На основании результата анализа, при необходимости произвести промывку. Проверка по свидетельству о поверке заданных значений коэффициентов в ИВК и АРМ оператора, и уставок сигнализации согласно МВИ. Проверка целостности пломб и читаемости шильдиков. Проверка соединений и смазки на заземлителе. Проверка герметичности соединений. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИП и А Слесарь по КИПиА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2. Подготовка к поверке Проведение госповерки плотномера согласно действующим методикам в присутствии поверителя. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИП и А. Слесарь по КИПиА |

Примечание: демонтаж, монтаж преобразователя плотности осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 9

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь плотности и вязкости «FVM Emerson»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Анализ журнала регистрации показаний средств измерений СИКН. Проверка по свидетельству о поверке значений коэффициентов и согласно МВИ уставок сигнализации. Внешний осмотр. Проверка целостности пломб и герметичности кабельных вводов. Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений, надежности крепления крышек. Проверка чистоты внешних поверхностей. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Электрические измерения. Проверка напряжения питания ВА. Ревизия контактных соединений: -проверка целостности разъемов и клеммников, -восстановление маркировок (при необходимости). Промывка (при необходимости). Проверка работоспособности. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА |

| 3 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Отсоединение контрольного кабеля, измерение сопротивления изоляции кабеля. Отсоединение разъемов от ВА, демонтаж ВА. Контроль за демонтажем первичного преобразователя вискозиметра. Транспортировка к месту поверки. Транспортировка на СИКН после проведения поверки, Монтаж: - контроль за монтажом вискозиметра, - проверка соответствия коэффициентов указанным в протоколе поверки вискозиметра, - проверка работоспособности. 8. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА. Слесарь по КИПиА. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: демонтаж, монтаж первичного преобразователя осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 10

технического (метрологического) обслуживания

Влагомер поточный «Влагомер УДВН-1пм»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Анализ журнала регистрации показаний средств измерений СИКН. Анализ архива журнала событий. Проверка уставок сигнализации. Внешний осмотр: - проверка целостности пломб и надежности кабельных соединений; - проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений; - проверка чистоты внешних поверхностей. 4. Проведение сравнения показаний влагомера ( совместно с представителями сдающей и принимающей стороны согласно графику КМХ), при необходимости выполнить промывку первичного преобразователя. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Электрические измерения. Проверка напряжения питания ВА. Тестовая проверка ВА. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

| 3 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Отсоединение контрольного кабеля, измерение сопротивления изоляции кабеля, отсоединение разъемов от ВА, демонтаж ВА. Контроль за демонтажем первичного преобразователя влагомера. Мойка влагомера. Транспортировка к месту поверки. Транспортировка на СИКН после поверки, контроль за монтажом первичного преобразователя влагомера, монтаж ВА, подключение кабеля и разъемов, проверка коэффициентов введенных в ВА на соответствие значениям из протокола поверки, проверка работоспособности, сличение показаний влагомера с показаниями ХАЛ (совместно с заказчиком). Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: демонтаж, монтаж первичного преобразователя влагомера осуществляет «Заказчик»

Технологическая карта № 11

технического (метрологического) обслуживания

Уровнемер микроволновой Sitrans LG250

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. СИ должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений и дефектов. Проверить целостность механической защиты контрольного и питающего кабеля, герметичность кабельных вводов. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. Проверить наличие и целостность контрольной пломбы. Провести анализ отказов за прошедший месяц: Обработка сообщений об ошибках через настроечное устройство Проверка выходного сигнала Обработка ошибок измерения По результатам ТО заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 Отключение контрольного кабеля и заземления. Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля. Снятие СИ на поверку, установка на его место СИ с обменного фонда Подготовка и отправка прибора на поверку. Транспортировка после проведения госповерки. Подключение контрольного кабеля и заземления (нанести на заземление консистентную смазку). Проверка герметичности кабельного ввода Сличение показаний с рулеткой. Установка контрольной пломбы. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Примечание: демонтаж, монтаж уровнемера, чистку измерительной части осуществляет «Заказчик».

Технологическая карта № 12

технического (метрологического) обслуживания

Измерительно-вычислительный комплекс «ИМЦ-07»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Анализ журнала событий. Внешний осмотр. Проверка целостности заземления шкафов, наличия и целостности пломб. Проверка чистоты поверхностей. Проверка соответствия времени в ИВК действительному. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Проверка напряжение питания внутри шкафа. Проверка контролируемых параметров и проверка пределов сигнализации. Проверка соответствия коэффициентов СИ СоП. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Проверка целостности разъемов и клеммников, наличие маркировки разъемов, наконечников проводов, клеммников, затяжка крепежных соединений. Ревизия и наладка искробезопасных блоков, реле управления, внутренних блоков питания, предварительных усилителей. Ревизия, наладка и подготовка к поверке измерительно-вычислительного комплекса. Проведение поверки ИВК Ревизия электрических соединений после проведения операций поверки Проверка соответствия коэффициентов СИ СоП. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 13

технического (метрологического) обслуживания

АРМ оператора «Форвард»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Резервное сохранение информации (с возможностью последующего восстановления), профилактический осмотр и удаление загрязнений, профилактическая проверка программ и данных на вирусное заражение, тестирование компьютера, анализ журнала событий ОС, оптимизация реестра, профилактический осмотр и удаление загрязнений, чистка фильтра вентилятора. Проверка достоверности отображаемых на АРМ показаний с действительными значениями. Анализ журнала событий на наличие потери связи с ИВК и ПЛК. Проверка соответствия времени с временем ИВК Чистка и протяжка разъемов. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1, ТО-2 Сканирование системных дисков на предмет выявления ошибок в файловой системе. Дефрагментация НЖМД Сухая уборка системных блоков Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА |

Технологическая карта № 14

технического (метрологического) обслуживания

шкаф ИВК, ПЛК, ВА, СУ, ИБП

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания, наличия напряжения питания на вторичных блоках, состояния монтажных проводов и внутришкафных соединений. Проверка отображения информации на ВА СИ. Проверка наличия маркировок, надписей внутри шкафа. Проверка освещения внутри шкафа. Оформление работ и заполнение документации по ТО. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Обслуживание контактных соединений. Ревизия, чистка плат. Подтяжка соединений. Отчистка от пыли. Проверка целостности предохранителей, при необходимости замена. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Обслуживание контактных соединений. Ревизия автоматических выключателей. Проверка целостности предохранителей, при необходимости замена. Восстановление маркировки на проводах и кабелях. Оформление работ и заполнение документации по ТО. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 15

технического (метрологического) обслуживания

Трубопоршневая поверочная установка OGSB

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Внешний осмотр технологического оборудования. Проверка целостности защитного заземления оборудования, клеммных коробок, механизмов. Проверка наличия и исправности КИП ПУ. Проверка целостности приборов, детекторов, крышек клеммных коробок. Проверка целостности контрольных и поверитеьных пломб. Внешний осмотр кабельных линий. Проверка состояния кабельных вводов в клеммных коробках. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Контроль за наполнением нефтью ТПУ. Проверка герметичности запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений. Контроль работы четырехходового крана ТПУ, герметичности крана, работоспособности электропривода крана. Оформление документации по техническому обслуживанию. |  |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Техническое руководство и участие при вскрытии крышки приемной камеры. Извлечение шарового поршня из приемной камеры. Профилактический осмотр и контроль геометрических размеров шарового поршня. В случае необходимости – приведение размеров поршня в соответствие или замена на подготовленный резервный шаровой поршень. Проверка срабатывания концевых выключателей хода крана и настройка величины крутящего момента. Проверка наличия смазки в редукторе 4-х ходового крана Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ТО-3 1 раз в год (поверка 1раз в 2 года) | Выполнение работ в объеме ТО-2. Ревизия детекторов и контроль их геометрических размеров. Подготовка ТПУ к поверке согласно действующим методическим указаниям. Комплексная проверка работоспособности ТПУ. Установка необходимого расхода через ТПУ. Прогрев ТПУ потоком нефти до стабилизации температуры. Проверка механизма запуска шара в режиме местного управления. Проверка работоспособности ТПУ в автоматическом режиме. Предъявление на поверку ТПУ. Проведение поверки согласно действующим методическим указаниям. Подготовка к опломбированию ТПУ (шпилек фланцевых соединений калиброванного участка, крышек корпуса детекторов). Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Примечание: работы по техническому обслуживанию ТПУ выполняются службами «Заказчика» и «Подрядчика» в соответствии с разграничением по МИ 3081-2007

Технологическая карта № 16

технического (метрологического) обслуживания

Газоанализатор Gastron мод.GIR-3000

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя, номы времени на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Проверка журнала событий Проверка показаний с датчика газоанализатора. Проверка надежности крепления, наличия маркировки и состояния герметичности кабельных вводов на датчике газоанализаторе проверка целостности заземления, отсутствия механических повреждений, Проверка работоспособности датчика загазованности при контакте с газовой средой (1 раз в квартал, предварительно замаскировав аварии по загазованности). Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Поверка в лаборатории, либо по месту установки в присутствии поверителя. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 17

технического (метрологического) обслуживания

Автоматический пробоотборник «Вира 1»

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Проверка целостности корпуса пробоотборника и ёмкости пробы, проверка крепления механических соединений, заземления, Работоспособности пробоотборника, автоматического включения пробоотборника по сигналу «начать отбор», переключения с первого на второй пробоотборник. Проверка герметичности фланцевых и трубных соединений. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Демонтаж, разборка, промывка деталей узлов, проверка целостности уплотнительных колец и манжет. Сборка, установка пробоотборника. Проверка правильности монтажа. Стравливание воздуха из системы. Включение питания ВА. Проверка работоспособности пробоотборника. Замер дозы впрыска. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Проверка сопротивления обмотки соленоида. Ревизия и при необходимости замена уплотнителей. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 18

технического (метрологического) обслуживания

Источник бесперебойного питания

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Внешний осмотр: проверка чистоты внешних поверхностей, состояния внешних соединений, отсутствия механических повреждений и дефектов. Анализ журнала событий в блоке управления, контроль входных/выходных параметров, режим работы ИБП. Удаление пыли и грязи. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Проверка длительности работы оборудования от аккумуляторных батарей (полный разряд по согласованию с заказчиком во время плановой остановки СИКН). Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Измерение сопротивления изоляции корпуса ИБП. Проверка времени разряда аккумулятора под нагрузкой. Ревизия, замена, (в случае необходимости), аккумуляторных батарей. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 19

технического (метрологического) обслуживания

Кабельные линии

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Осмотр трассы, устранение повреждений, восстановление нарушенной маркировки, проверка состояния кабельных вводов: на клеммных коробках, датчиках, ВА. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ предусмотренных в ТО-1, ТО-2. Измерение сопротивления изоляции кабелей. Подтяжка хомутов, бандажей, креплений, заземлителей кабельных коробов. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 20

технического (метрологического) обслуживания

Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Внешний осмотр. Проверка надежности крепления кабелей, состояния разъемных соединений, заземления, состояния герметизации кабельных вводов, читаемости маркировки проводов и кабелей в клеммных коробках. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ, предусмотренных в ТО-1, ТО-2. Частичная разборка, проверка отсутствия механических повреждений, покрытие болтов заземления консистентной смазкой, восстановление маркировки проводов и кабелей, подключение и проверка работоспособности. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 21

технического (метрологического) обслуживания

Электропривод управления задвижкой, SAREX 07.2, SAEX 14.2, SQEX 10.2

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Анализ архива журнала событий (отказы при открытии и закрытии эл. задвижек). Осмотр кабельных вводов и заземления. Проверка герметичности соединений. Проверка открытия и закрытия эл. задвижки в ручном и дистанционном режиме управления (при плановых остановках) Проверка и при необходимости корректировка настроечных параметров (концевых выключателей, величины крутящего момента). Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Работы в соответствии с ТО-1, ТО-2. Ревизия, чистка клеммных соединений, разъемов электронных плат. Проверка и настройка концевых выключателей и регулятора момента. Проверка соответствия индикации положения электропривода и состояния «Открыто», «Закрыто». Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Ревизия непосредственно электродвигателя, силовой части электрических цепей и редуктора осуществляет электромеханический персонал владельца СИКН.

Технологическая карта № 22

технического (метрологического) обслуживания

Система управления модульная B&R X20

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Проверка целостности заземления шкафа. Проверка чистоты поверхностей. Проверка индикаторов блока ЦП и модулей питания, ввода/ вывода. Проверка состояния монтажных проводов, внутришкафных и межкафных соединений, целостности жгутов. Проверка напряжений питания внутри шкафа. Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-2 3 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. Проверка состояния системы, исправность модулей. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год (поверка 1 раз в 2 года) | Выполнение работ в объеме ТО-2. Ревизия, наладка и подготовка к поверке измерительно-вычислительного комплекса. Комплексная проверка работоспособности. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. *Примечание: при отсутствии СИ в годовом графике поверки исключить из общего объема работы по подготовке к поверке и поверке . | Инженер по КИПиА |

Технологическая карта № 23

технического (метрологического) обслуживания

Сигнализатор уровня СУР-10

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Провести анализ отказов за прошедший период Проверить соединения, надёжность крепления приборов; Проверить наличие и целостность пломбы (клейма); Проверить состояние надписей на шильдиках; Проверить состояние кабельных линий, наличие маркировок, герметичность кабельных вводов; Проверить состояние защитного заземления и наличие консистентной смазки на винтовых соединениях заземлителя; Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1 В случае если устройство участвует в аварийных защитах произвести отключение аварийных защит (кроме цепей управления вентиляцией) на время проведения работ. Провести проверку работоспособности Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений. Очистить от пыли и загрязнений; Проверить соединения, надёжность крепления приборов Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Комплексная проверка работоспособности. Демонтировать прибор, разобрать, промыть, проверить состояние деталей в особенности вилки на наличие плотных загрязнений и коррозии, очистить при необходимости мягкой щеткой, собрать; Произвести ревизию контактных соединений, прочистить разъёмы, контакты, клеммники; Собрать и установить по месту эксплуатации; Включить прибор; Проверить результаты инициализационного теста самодиагностики прибора согласно руководству по эксплуатации (срабатывание СД индикаторов); Проверить срабатывание на продукте по методу, изложенному в документации на сигнализатор Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |

Технологическая карта № 24

технического (метрологического) обслуживания

Барьеры искрозащиты серии K

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год ТО-2 3 раза в год | Провести внешний осмотр. Барьер должен быть чистым и надежно закреплен, не должен иметь механических повреждений корпуса и дефектов, следов нагрева. Проверить напряжение питания барьера. Проверить маркировку на шильдиках(восстановить при отсутсвии). По результатам ТО-1, ТО-2 заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |
| 2 | ТО-3 1 раз в год | Выполнение работ в объёме ТО-1. Отключить напряжение питания подаваемое на ИББ, отсоединить все электрические провода. Проверить состояния предохранителей, путем измерения сопротивления. Отклонением от нормальной работы считать сопротивление -> ∞. Заменить детали из комплекта ЗИП (при необходимости). Демонтировать и сдать ИББ на поверку. На время поверки, монтировать ИББ из ОФ. Проверить наличие действующих свидетельств поверки на ИББ из ОФ. Провести поверку ИББ в соответствии с МП. После поверки монтировать ИББ на штатное место. Проверить подаваемое напряжение питания на ИББ, а так же напряжение и ток в выходной цепи, на соответствие эл. параметрам указанных в ИЭ на ИББ. По результатам ТО-3 заполнить следующую документацию: «Журнал технического обслуживания»; «Формуляр на СИ»; «Журнал снятия и установки контрольных пломб». | Инженер по КИП и А Слесарь по КИП и А |

Технологическая карта № 25

технического (метрологического) обслуживания

Преобразователь магнитный поплавковый  ПМП-152

(наименование и тип обслуживаемого оборудования, СИ)

| Номер СИКН: | 297 | Количество экземпляров оборудования или СИ в составе СИКН: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование работ. Кол-во выполняемых работ за один год | Наименования операций обслуживания в составе работ | Должность и категория исполнителя на 1 ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТО-1 8 раз в год | Провести анализ отказов за прошедший период Проверить соединения, надёжность крепления приборов; Проверить наличие и целостность пломбы (клейма); Проверить состояние надписей на шильдиках; Проверить состояние защитного заземления и наличие консистентной смазки на винтовых соединениях заземлителя; Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 2 | ТО-2 3 раза в год | Выполнение работ в объеме ТО-1. В случае если устройство участвует в аварийных защитах произвести отключение аварийных защит (кроме цепей управления вентиляцией) на время проведения работ. Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений. Очистить от пыли и загрязнений; Провести проверку срабатывания сигнализатора по уровню; Проверить состояние кабельных линий, наличие маркировок, герметичность кабельных вводов; Оформление документации по техническому обслуживанию. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |
| 3 | ТО-3 раз в год | Выполнение работ в объеме ТО-2. Комплексная проверка работоспособности. Демонтировать прибор, разобрать, промыть, проверить состояние деталей в особенности чувствительного элемента на наличие плотных загрязнений и коррозии, очистить при необходимости мягкой щеткой, собрать; Произвести ревизию контактных соединений, прочистить разъёмы, контакты, клеммники; Собрать и установить по месту эксплуатации; Включить прибор; Проверить срабатывание по методу, изложенному в документации на устройство. Оформление документации по техническому обслуживанию, метрологическому обеспечению. | Инженер по КИПиА Слесарь по КИПиА |