ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию средств измерений и оборудования химико-аналитической лаборатории ООО «ЮКОЛА-нефть» в

2025 году.

1. Принятые сокращения и термины.

| Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| --- | --- |
| Исполнитель | Подрядная организация, оказывающая услуги/выполняющая работы |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТО-2 | Ежеквартальное техническое обслуживание |
| ТО-3 | Ежегодное техническое обслуживание |
| СИ | Средство измерений |
| ХАЛ | Химико-аналитическая лаборатория |

2. Общие сведения

2.1. Заказчик проводит конкурс с целью выбора подрядной организации на оказание услуг по ТО СИ и оборудования ХАЛ в объёмах, предоставленных в Приложениях к текущему ТЗ, в полном соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

2.2. Место выполнения работ:

- ХАЛ, Самарская обл., Хворостянский р-н, п.Прогресс.

2.3. Сроки выполнения работ:

с 17 марта 2025 года по 31 декабря 2025 года.

*сроки выполнения работ могут быть сдвинуты пропорционально дате подписания договора

2.4. Исходные данные:

- График ТО СИ и оборудования ХАЛ ООО «ЮКОЛА-нефть» на 2025 год.

3. Виды и объемы работ по техническому обслуживанию.

3.1. Измеритель плотности ВИП-2МР.

ТО-2:

- промывка измерительной ячейки;

- проверка состояния прибора;

- калибровка по воздуху;

- калибровка по воде;

- контроль метрологических характеристик с помощью ГСО.

ТО-3

- Работы в объёме ТО-2;

- Подготовка СИ к поверке согласно требованиям методики;

- Периодическая поверка СИ.

3.2. Анализатор плотности DMA 1001.

ТО-2:

- промывка измерительной ячейки;

- проверка состояния прибора;

- калибровка по воздуху;

- калибровка по воде;

- контроль метрологических характеристик с помощью ГСО.

ТО-3:

- Работы в объёме ТО-2;

- Подготовка СИ к поверке согласно требованиям методики;

- Периодическая поверка СИ.

3.3. Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000.

ТО-2:

- Визуальная оценка состояния прибора;

- Проверка герметичности внутренних газовых соединений хроматографа, устранение неполадок;

- Проверка герметичности системы капиллярного испарителя при работе с капиллярной колонкой и устранение неполадок;

- Проверка расходов газов, проверка давлений газов и устранение неполадок;

- Проверка уплотнения подводящих линий;

- Проверка регуляторов расхода газа (РРГ);

- Просушка фильтров;

- Проверка редукторов;

- Обслуживание испарителя;

- Техническое обслуживание генератора водорода;

- Техническое обслуживание компрессора воздуха;

- Кондиционирование хроматографических колонок;

- Очистка детектора;

- Тестирование хроматографических колонок;

- Корректировка режимов работы хроматографа;

- Градуировка хроматографического комплекса;

- Проверка правильности постановки методик в соответствии с требованиями производителя оборудования;

- Проверка соответствия уровня шумов, предела обнаружения, СКО выходных сигналов детекторов.

ТО-3:

- Работы в объёме ТО-2;

- Подготовка СИ к поверке согласно требованиям методики;

- Периодическая поверка СИ.

3.4. Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный СПЕКТРОСКАН SE SL

ТО-2:

- Внешний осмотр;

- Отработка методов по ГСО;

- Проверка амплитудного распределения детектора;

- Проверка стабильности показаний по контрольному образцу;

- ТО пробозагрузочного устройства (очистка, проверка работоспособности);

- Проверка градировочных зависимостей;

- Проверка и обслуживание встроенного принтера;

- Удаление пыли с вентиляционных отверстий;

- Обслуживание кнопки включения прибора;

- Контроль метрологических характеристик.

- Обновление программного обеспечения (при необходимости);

ТО-3:

- Работы в объёме ТО-2;

- Подготовка СИ к поверке согласно требованиям методики;

- Периодическая поверка СИ.

3.5. Анализатор рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный СПЕКТРОСКАН CLSW.

ТО-2:

- Визуальная оценка состояния прибора, очистка от пыли и загрязнений;

- Проверка уровня вакуума;

- Поверка уровня охлаждающей жидкости;

- Замена охлаждающей жидкости (при необходимости);

- Замена фильтра системы охлаждения (при необходимости);

- Проверка калибровки прибора, калибровка при необходимости (с наличием комплекта ГСО, достаточного для перекалибровки);

- Промывка пробозагрузочного устройства;

- Очистка входного окна;

- Проверка функциональности блоков управления, устройств ввода-вывода;

- Проверка амплитудного распределения детектора;

- Проверка стабильности показаний по контрольному образцу;

- Обновление программного обеспечения (при необходимости);

ТО-3:

- Работы в объёме ТО-2;

- Подготовка СИ к поверке согласно требованиям методики;

- Периодическая поверка СИ.

4. Условия выполнения работ.

3.1. Выполнение работ, согласно текущему ТЗ и приложению к нему.

3.2. Наличие возможности выполнения внеочередных работ вне графика ТО, соответствующих ТЗ.

3.3. Выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности.

3.4. Выполнение требований нормативной документации ООО «ЮКОЛА-нефть».

4. Требования к Исполнителю работ

4.1. Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ в текущем году и за три предшествующих года с возможностью предоставления договоров, актов выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт наличия опыта.

4.2. Наличие у Исполнителя персонала, квалификация которого подтверждена удостоверением, заверенным руководством изготовителей ЗАО СКБ «Хроматэк», ООО «НПО «Спектрон», ООО «Термэкс».

4.3. Наличие у Исполнителя действительного на момент проведения работ свидетельства о том, что персонал подрядчика является официальным представителем ЗАО СКБ «Хроматэк», ООО «НПО «Спектрон», ООО «Термэкс» на территории Российской Федерации с правом проведения пусконаладочных работ, постановки и адаптации методик, выполнения ремонтных работ, обучения работе с прибором.

4.4. Наличие у Исполнителя персонала, квалификация которого подтверждена удостоверением на работы с источниками рентгеновского излучения.

4.5. Инженерно-технический персонал Исполнителя должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

4.6. СИ и оборудование, применяемые Исполнителем для выполнения работ, должны быть технически исправными.

4.7. Доставка сотрудников Исполнителя на территорию ХАЛ выполняется за счёт сил и средств Исполнителя.

5. Предоставление информации о стоимости услуг

Стоимость услуг отражается в заполненной смете на техническое обслуживание на проведение работ по ТО СИ и оборудования ХАЛ ООО «ЮКОЛА-нефть» в произвольной форме.

6. Требования к объему организационно-технической информации, предоставляемой участником конкурса.

Исполнитель предоставляет в обязательном порядке:

6.1. Перечень договор на техническое обслуживание лабораторного оборудования.

6.2. Референс-лист на аналогичные работы в течении.

6.3. Копии дипломов, свидетельств, лицензий инженерно-технического персонала.

6.4. Паспорта (Или иную техническую документацию) на СИ и оборудование, применяемые в процессе выполнения работ.

6.5. Список персонала для работы на Объекте Заказчика.

7. Приложение.

| 1. | Приложение №1. | График ТО СИ и оборудования ХАЛ ООО «ЮКОЛА-нефть на 2025 год |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к ТЗ выполнение работ по ТО СИ и

оборудования ХАЛ ООО «ЮКОЛА-нефть»

|  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технического обслуживания СИ и оборудования на 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химико-аналитическая лаборатория ООО "ЮКОЛА-нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование СИ и оборудования | Техническое обслуживание по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Измеритель плотности жидкостей вибрационный ВИП-2МР № 859055 |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |
| 2 | Анализатор плотности DMA 1001 83458149 |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |
| 3 | Хроматограф Хроматэк - Кристалл 5000 № 1952689 |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  | ТО-3 |
| 4 | Хроматограф Хроматэк - Кристалл 5000 № 2452543 |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |
| 5 | Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный СПЕКТРОСКАН SE SL № 60022 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |
| 6 | Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный СПЕКТРОСКАН SE SL № 60300 |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 7 | Анализатор рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный СПЕКТРОСКАН CLSW № 8264 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |
| 8 | Анализатор рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный СПЕКТРОСКАН CLSW № 8610 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-2 |